冲击波治疗仪技术参数

一、柜式一体推车设计，带锁止万向轮，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；

二、额定输入功率：≤300VA；

三、设备配置不小于10英寸触摸屏，便于调节治疗参数快速选定处方；

四、设备工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；

五、设备工作频率可调，调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；

六、★至少应具备准直型和发散型两类治疗探头；

七、★至少应具备6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；发散式治疗头规格：15mm、20mm、25mm；准直式治疗头规格6mm、9mm、15mm；

八、最大能流密度不小于1.83mJ/mm2，以达到治疗效果；

九、设备应具备不少于45种治疗处方，满足不同的临床需求；

十、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；

十一、设备应内置多种疼痛vas评估评价系统，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；

十二、设备应具有患者数据库管理功能，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；

十三、设备输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；

十四、设备配置要求：不少于2把控制手柄，12个治疗探头，2个子弹体，2个腔管，2台压缩机；

十五、设备需双通道可同时输出治疗，互相独立，互不干扰；

十六、设备应具有双重过压安全装置；

十七、为保证设备稳定性：应采用原装进口空气压缩机以及进口电磁阀，进口部件需提供报关证明资料；

十八、设备具有软件著作权（可提供相关证书）。

十九、设备使用年限不低于8年。